【 규  격  서 】

품명	- SOFC 2X2 단전지 평가 시스템 구입
일반사항	-고체산화물 연료전지(SOFC)의 운전을 위해 필요한 700~800℃의 고온 환경 및 유량, 연료의 온도 등을 실험자가 설정하여 성능을 평가 하고 운전 중에 나타나는 특성을 측정하는 시스템이다.
필수 사항	-SOFC의 성능을 측정 위해서는 고온 환경 챔버를 구성하여 700~800℃까지의 온도 , 연료의 유량, 기계적인 하중 등을 프로파일로 구성하여 자동으로 유틸리티 운전이 가능해야 하며, 운전 중 발생 하는 상황에 대해서는 모두 EXCEL 포맷의 파일로 기록되어야 한다.
구성 내용	1. 일반 사양 1) 고온 환경 챔버 - 220VAC 단상 5KW(1 ZONE) - MAX ℃: 1000℃ - HEATER : Kanthal A-1 WIRE - CASE : SS41 PLATE 2T - INSULATION : CERAMIC TOSHIBA Borad 1400℃ 75T - Thermocouple : K-Type 1/4" 2) 제어 프로그램 : - 소프트웨어 제작 환경 :Labview - 하드웨어 필수 사양 : RS-232C, RS 485 Serial 통신 Excel Data Format Lan (RS-45) 통신 - 기능 : 온도 프로파일 제작 및 저장 불러오기 유량 프로파일 제작 및 저장 불러오기 제어 데이터 이력 저장, 측정 데이터 저장 실험 상황 디스플레이 및 그래프 표현 하드웨어 통신을 이용한 자동 제어 및 데이터 획득 3) 온도 컨트롤러 - FUZZY, GROUP PID (1,2,3) , 설정값 3단 외부 선택, ZONE 설정 제어 - 경보 출력, 전송 출력, 출력 멀티 프리 스케일 가능, 히터 단성 경보 - 센서 구동 전원 공급 (２４VDC), 보호 구조 (IP65), 입력 단선시 출력량 설정 - 통신 기능 (RS-232C, RS- 485) 4) 비례 전력 공급기 - 4~20mA d.c , 운전 접점 ON/OFF SINK (외부 접점) - 위상 제어, 가변 주기 및 사이클 제어 , SOFT START, SOFT UP/DOWN - RAMP (출력량에 비례 ) , POWER RAMP, 전원 입력의 90%이상 , POWER V.R 조정 - 입력 전력 : 220Vac, 25A 2. 기타 사양 1) MFC 제어 키트 - 24VDC 제어 SIGNAL 0~5VDC, 입력 SIGNAL 0~5VDC - 9PIN D-SUB 타입의 MASS FLOW CONTROLER 와 호환 되는 케이블 - PLC 와 자동 제어를 위한 악세사리 일체 2) 단열재 - 저온 단열재 : 20℃ ~200℃ 사용 가능한 단열재로 전기 통전 성분이 없는 제품 튜브 단열에 용의 한 제품 - 고온 단열재 : 최대 1100℃의 단열재로 경량, 유연성이 우수한 제품 고순도 시리카와 알루미나 재질의 산, 알카리 등 화학물질에 강한 제품 3) CONTROL COMPUTER - 운영 체제 : WINDOW10 , LABVIEW 호환 - 기본 사양 : I-3 이상, 메모리 4GB, 하드 500GB 이상의 슬림 컴퓨터 - RJ-45, USB 3.0, 220Vac 4) LINE HEATER - 1.5m 길이의 FLEXIBLE HEATER - SUS 튜브에 단열 작업이 용의한 제품 - 300W, MAX ℃ : 200℃
납품 사항	1. 일반사양 1) FURNACE 및 운전을 위한 전력 공급기 2) PID 온도 컨트롤러 3) 고온, 저온 단열재 각자 4) 측정 및 제어 소프트웨어 (Labview) 5) Control Computer 6) Line Heater 7) 유틸리티를 포함한 프레임 일체 8) 구동을 위한 전기 배선 및 부품이 설치되어 있는 전장판 일체 2. 성능 1) 최대 800℃까지 자동 운전 및 프로파일 운전이 가능한 전기로 2) 시스템 내부의 연료가스의 온도 단열 및 전기 가열 3) SOFC 구동에 필요한 모든 유틸리티의 원격운전 및 프로파일 운전이 가능한 소프트웨어 및 전기 구성 4) 제어 프로파일 제작, 저장, 불러오기, 수정 5) 측정되는 모든 데이터 저장 6) SOFC MAN 사 셀 10cm * 10cm 15장 스택 작동온도 650℃에서 300W/cm2 성능 보임. 2. 증명 및 Certification - 검수는 제품의 동작을 확인하고 이상 없음을 확인 후 검수한다. - 무상보증기간은 제품 검수일로부터 1년 무상 보증기간으로 한다.
Remarks (비고)	1. Installation : 장비 공급자는 실수요기관에서 지정하는 시간 및 장소에 장비를 설치하고 정상 작동을 위해 요구되는 모든 조정을 수행하여야 한다. 2. Warranty: 제안되는 장비시스템의 무상유지 보수 기간 동안 분기별 1회 이상 정기 점검을 실시하여야 하며, 구축장비의 안정화를 위해 필요하다고 인정되는 경우 제안사의 기술요원이 필요기간 동안 무상으로 지원해야 한다. (3)Training: 계약상대자는 장비 설치 완료한 후 기본적인 운영, 관리, 장애 발생시에 대처능력을 포함하는 전반적인 교육을 4인 이상에 대하여 납품 후 6개월 이내 3회 이상 교육을 실시하여야 하며, 교육에 소요되는 비용은 모두 계약 상대자가 부담한다.
6. 기타	1. 본 시스템에 포함 되지 않는 SOFC 구동 유틸리티는 24Vdc SIGNAL을 기본으로 제작한다. 2. 공급되는 전력은 220Vac 단상으로 한다. 3. 설치장소는 서울시 관악구 관악로 1 서울대학교 301동 220호로 한다.